實驗室測試方法管理程序

| 文件編號：HQ-PD-P-038 | 版本：1.1 |
| --- | --- |

| 核准 | 審核 | 撰寫 |
| --- | --- | --- |
| 武震裕 | 武震裕 蔡德耕 江自弘 許楷明 | 李政雄 |

文件變更履歷：

| 版本 | 修訂內容 | 修訂原因 | 生效日期 | 修訂者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 移除IEC 60068_ME_Search(Sine Vib) & IEC 60945_ME_Corrosion | 認證範圍調整 | 同發行日期 | 李政雄 |
| 1.0 | 新建立 | 新建立 | 2022/12/30 | 李政雄 |

- 目的

為對CoC(Core of Competence)測試實驗室；以下簡稱實驗室；測試能有所依據，彙整所有現行測試方法，提供各項測試選用的準則，以做為測試方式的依據，並保證對測試方法的偏離符合既定的程序。

- 範圍

適用於實驗室所有測試程序與方法的確效及偏離管理。

- 名詞定義

無。

- 權責

  - 實驗室：

    - 實驗室負責人：

      - 批准選用的測試方法。

      - 對測試方法進行確認和審查，測試方法作業指導書的稽核，偏離申請的技術驗證、批准及跟蹤。

    - 實驗室人員：

負責測試方法的驗證實驗，並編制測試方法作業指導書，提出偏離許可的申請。

- 作業內容

  - 測試方法的選用

    - 實驗室所執行的所有測試方法，應優先以國際的，區域的或國家標準所發行的方法。

    - 實驗室應確保所使用標準為最新有效版本，除非不適宜或不可能達成。

    - 若所執行的測試目前尚未有國際，區域或國家統一標準時，可參考著名之論文期刊及學術單位所發表之方法，執行測試方法或自行研發，但需證明其方法效能，以確保所採用之方法符合客戶所需且穩定性，再現性良好。

  - 測試方法審查及驗證：

    - 實驗室針對新增及修訂之測試方法於導入實際測試前，透過下列良好內部的品管控制及參加外部品管活動，以供管理系統確認方法執行能力。

      - 標準件分析

      - 利用參考物質之校正。

      - 實驗室間之比對。

      - 能力機構試驗所舉辦的能力測試計畫。

      - 量測不確定度之評估。

    - 測試方法的驗證

      - 測試人員對經確認了的測試方法使用前進行驗證實驗，驗證過程記錄在「方法驗證確認報告」中，交實驗室負責人審查，實驗室負責人核准。

      - 實驗室負責人應對測試方法每年要定期進行一次審查；審查過程記錄在「方法驗證確認報告」中。

  - 測試作業指導書內容要求：

所有的測試方法都應形成作業指導書，實驗室負責人在應用前進行審查。測試人員編製作業指導書，作業指導書中應包括以下內容（當可行時）：

    - 測試目的；

    - 測試方法的原理；

    - 性能參數

    - 所需設備和耗材；

    - 程序步驟；

    - 符合性判定；

    - 其他注意事項。

  - 測試方法管理

    - 各方法之工作指導書得引用或參考其他相關標準，如公司、國家或國際標準，惟該原始參考標準應存檔備查。

    - 所有的測試方法都應形成作業指導書，實驗室負責人保證測試方法的內容完整和現行有效，並在應用前進行審查。

    - 各項測試方法工作指導書應識別引用相關標準並列入下表內，做為查詢與管制之用。

| 測試名稱 | 對應之作業指導書 | 引用標準名稱或編號及最新版本 | 檢討期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高溫高濕測試 | - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(D Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(E,H,I Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(Q Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_HITACHI_操作指導書(T Chamber)」 - 「IEC 60068_ENV_High Temperature High Humidity Operation Test」 - 「IEC 60068_ENV_High Temperature High Humidity Storage Test」 - 「IEC 61850_ENV_Damp Heat Steady State」 | IEC 60068-2-78:2012 IEC-61850-3 Ed2.0 | 一年 |
| 高溫測試 | - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(D Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(E,H,I Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(Q Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_HITACHI_操作指導書(T Chamber)」 - 「IEC 60068_ENV_High Temperature Operation Test」 - 「IEC 60945_ENV_Dry heat Test」 - 「EN 50155_ENV_Dry Heat Thermal Test」 - 「IEC 61850_ENV_Dry Heat Test Operational」 - 「IEC 61850_ENV_Dry Heat Test Maximum Storage Temperature」 | IEC 60068-2-2:2007 IEC 60945:2002 EN 50155:2017 IEC 61850-3 Ed2.0 | 一年 |
| 低溫測試 | - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(D Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(E,H,I Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(Q Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_HITACHI_操作指導書(T Chamber)」 - 「IEC 60068_ENV_Low Temperature Power ON_OFF Test」 - 「IEC 60068_ENV_Low Temperature Storage Test」 - 「IEC 60945_ENV_Cold Test - 「EN 50155_ENV_Low」 Temperature Start-up Test - 「IEC 61850_ENV_Cold Test Operational」 - 「IEC 61850_ENV_Cold Test Minimum Storage Temperature」 | IEC 60068-2-1: 2007 IEC 60945:2002 EN 50155:2017 IEC 61850-3 Ed2.0 | 一年 |
| 溫度循環測試 | - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(D Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(E,H,I Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(Q Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_HITACHI_操作指導書(T Chamber)」 - 「IEC 60068_ENV_Temperature Cycle Operation Test」 - 「IEC 61850_ENV_Change of Temperature Test」 | IEC 60068-2-14:2009 IEC 61850-3 Ed2.0 | 一年 |
| 濕度循環測試 | - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(D Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(E,H,I Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(Q Chamber)」 - 「恆溫恆濕機_HITACHI_操作指導書(T Chamber)」 - 「IEC 60945_ENV_Damp heat Test - 「EN 50155_ENV_Cyclic Damp Heat Test」 | IEC 60945:2002 EN 50155:2017 IEC 61850-3 Ed2.0 | 一年 |
| 正弦振動 | - 「KDI_600KGF振動機操作作業手冊」 - 「KDI_1000KGF振動機操作作業手冊」 - 「IEC 60068_ME_Endurance(Sine Vib)」 - 「ISTA 1A_ME_Package Vib Test」 - 「IEC 60945_ME_Vibration(Sine Vib)」 - 「IEC 61850_ME_Vibration resonance Test(Sine Vib)」 - 「IEC 61850_ME_Vibration endurance Test_(Sine Vib)」 | IEC 60068-2-6:2007 IEC 60945:2002 IEC 61850-3 Ed2 IEC 60255-21-1:1988 ISTA 1A 2014 ASTM D999-08(2015) | 一年 |
| 隨機振動 | - 「KDI_600KGF振動機操作作業手冊」 - 「KDI_1000KGF振動機操作作業手冊」 - 「IEC 60068_ME_Package Vibration Test(Rand Vib)」 - 「IEC 60068_ME_Random test(Rand Vib)」 - 「EN 50155_ME_LongLife Test(Rand Vib)」 - 「EN 50155_ME_Functional Test(Rand Vib)」 | IEC 60068-2-64:2008 EN 50155:2017 | 一年 |
| 半弦波衝擊 | - 「KDI_600KGF振動機操作作業手冊」 - 「KDI_1000KGF振動機操作作業手冊」 - 「IEC 60068_ME_Shock Test(Half sine)」 - 「EN 50155_ME_Shock Testing(Half sine)」 - 「IEC 61850_ME_Shock response Test(Half sine)」 - 「IEC 61850_ME_Shock WithStand Test(Half sine)」 | IEC 60068-2-27:2008 EN 50155:2017 IEC-61850-3 Ed2 IEC 60255-21-2:1988 | 一年 |
| 落下測試 | - 「KD-128落下機操作作業手冊」 - 「ISTA 1A_ME_Package Drop Test」 | ISTA 1A 2014 ASTM D5276-19 | 一年 |
| 鹽霧測試 | - 「TMJ特大型鹽水噴霧試驗機操作作業手冊」 - 「EN 50155_ME_Salt mist test」 | EN 50155: 2017 IEC 60068-2-11:2021 | 一年 |
| 異物防護等級 | - 「IP30_IP40 操作作業手冊」 - 「IEC 60529_ME_Ingress Protection Test」 | IEC 60529:2013 | 一年 |

    - 相關被引用的標準應彙整，應建立索引存檔以利查詢。

    - 注意事項

      - 實驗室應將現行的測試方法，包括對原始測試件的要求和相關操作的性能參數與要求列成清單。

      - 如果擬更改測試方法並可能引起結果及其解釋的明顯差異，應在更改之前以書面方式對實驗室負責人做出解釋。

  - 測試方法檢討

    - 檢討時機

      - 當本測試方法中所引用的公認標準，有更新版本的狀況時，則本準則相關文件應做檢討的行動。

      - 合約規定或依客戶要求，得針對該測試方法進行檢討。

      - 更換或新購測試儀器，則對欲使用該儀器之測試方法進行檢討。

      - 依文獻資料，得到能使測試精確度或準確提高的方法時。

      - 產品規格有異動時。

      - 其它相關部門提出要求時。

      - 每年配合實驗室管理審查會議召開時，於會議中進行所有相關標準參考文件之版別確認，並將所有確認結果。

    - 檢討結果，若須做改正行動者，則修訂相關工作指導書，按相關品質文件辦理。

  - 測試方法的偏離管理：

    - 允許偏離的啟動時機及申請：

      - 由於環境條件、儀器設備、材料…等內部因素不能滿足測試方法的要求，而需對原測試方法進行調整時，在測試工作開始前，測試人員應將產生偏離的原因填寫在「偏離許可申請表」中，上呈實驗室負責人。

      - 客戶委託方提出的要求調整標準規定時，測試人員應先向客戶說明標準規定的程序，若客戶堅持按所提要求進行時，應問詢清楚客戶的要求並做好記錄，測試人員填寫「偏離許可申請表」中，上呈實驗室負責人。

      - 「偏離許可申請表」中需明確描述偏離的原因、內容及方法。

    - 偏離許可的技術驗證：

      - 實驗室負責人接到「偏離許可申請表」後，應立即組織對其進行技術驗證，考慮偏離所產生風險程度、對測試結果的影響等方面。

      - 對於測試方法偏離的技術驗證，應按照5.2之測試方法審查及驗證的要求進行。

    - 偏離許可的確認及執行

      - 偏離許可經技術驗證後，由實驗室負責人對其是否能滿足預期的要求進行確 認，如偏離是由客戶或委託方所發起，應經由客戶或委託方確認後，才能允許發生。

      - 對經確認和客戶同意的偏離許可，實驗室應保證其能夠被正確地執行，偏離的執行情況，留存相關確認紀錄，並由實驗室負責人追蹤偏離情況，確認預定要求得到滿足。

  - 為確保測試品質，當測試人員進行測試結果之判讀時，應詳實填寫於紀錄表單上，可資以適當之參考資料，並依據實際測試資料謄寫試驗報告，經另一位合格測試人員審核報告後，送報告簽署人核對，並於試驗報告上簽署。

- 相關文件

無

- 使用表單

  - 方法驗證確認報告（HQ-PD.528）

  - 偏離許可申請表（HQ-PD.527）

  - 恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(D Chamber) (HQ-PD.516)

  - 恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(E,H,I Chamber) (HQ-PD.517)

  - 恆溫恆濕機_KSON_操作指導書(Q Chamber) (HQ-PD.518)

  - 恆溫恆濕機_HITACHI_操作指導書(T Chamber) (HQ-PD.519)

  - KDI_600KGF振動機操作作業手冊 (HQ-PD.521)

  - KDI_1000KGF振動機操作作業手冊 (HQ-PD.522)

  - KD-128落下機操作作業手冊 (HQ-PD.523)

  - TMJ特大型鹽水噴霧試驗機操作作業手冊 (HQ-PD.524)

  - IP30_IP40 操作作業手冊 (HQ-PD.525)

  - IEC 60068_ENV_Temperature Cycle Operation Test (HQ-PD.534)

  - IEC 60068_ENV_High Temperature High Humidity Operation Test (HQ-PD.535)

  - IEC 60068_ENV_High Temperature Operation Test (HQ-PD.484)

  - IEC 60068_ENV_Low Temperature Power ON_OFF Test (HQ-PD.485)

  - IEC 60068_ENV_Low Temperature Storage Test (HQ-PD.486)

  - IEC 60068_ENV_High Temperature High Humidity Storage Test (HQ-PD.487)

  - IEC 60068_ME_Endurance(Sine Vib) (HQ-PD.488)

  - IEC 60068_ME_Random test(Rand Vib) (HQ-PD.489)

  - IEC 60068_ME_Shock Test(Half sine) (HQ-PD.490)

  - IEC 60945_ENV_Cold Test (HQ-PD.537)

  - IEC 60945_ENV_Damp heat Test (HQ-PD.591)

  - IEC 60945_ENV_Dry heat Test (HQ-PD.495)

  - IEC 60945_ME_Vibration(Sine Vib) (HQ-PD.496)

  - EN 50155_ENV_Cyclic Damp Heat Test (HQ-PD.497)

  - EN 50155_ENV_Dry Heat Thermal Test (HQ-PD.498)

  - EN 50155_ENV_Low Temperature Start-up Test (HQ-PD.499)

  - EN 50155_ME_LongLife Test(Rand Vib) (HQ-PD.500)

  - EN 50155_ME_Shock Testing(Half sine) (HQ-PD.501)

  - EN 50155_ME_Functional Test(Rand Vib) (HQ-PD.502)

  - IEC 61850_ENV_Dry Heat Test Operational (HQ-PD.503)

  - IEC 61850_ENV_Change of Temperature Test (HQ-PD.504)

  - IEC 61850_ENV_Cold Test Minimum Storage Temperature (HQ-PD.505)

  - IEC 61850_ENV_Cold Test Operational (HQ-PD.506)

  - IEC 61850_ENV_Damp Heat Cyclic Test (HQ-PD.507)

  - IEC 61850_ENV_Damp Heat Steady State (HQ-PD.508)

  - IEC 61850_ENV_Dry Heat Test Maximum Storage Temperature (HQ-PD.509)

  - IEC 61850_ME_Vibration resonance Test(Sine Vib) (HQ-PD.510)

  - IEC 61850_ME_Vibration endurance Test_(Sine Vib) (HQ-PD.511)

  - IEC 61850_ME_Shock response Test(Half sine) (HQ-PD.512)

  - IEC 61850_ME_Shock WithStand Test(Half sine) (HQ-PD.513)

  - EN 50155_ME_Salt mist test (HQ-PD.514)

  - IEC 60529_ME_Ingress Protection Test (HQ-PD.520)

  - ISTA 1A_ME_Package Drop Test (HQ-PD.532)

  - ISTA 1A_ME_Package Vib Test (HQ-PD.533)

- 附件

